* PACIFIC AC SOURCE

UPC32/12 한글MANUAL

*** 전면 PANEL의 KEY에 대한 설명  ***

1. INPUT POWER : MAIN전원 스위치 , 과부하에 의한 차단스위치 역활

2. OUTPUT POWER : AC SOURCE와 부하사이의 ON/OFF 스위치 역활

3. OUTPUT POWER(LEDS) :

*  ON       --   SOURCE전원이 부하에 연결될때

* OFF       --   전원이 부하에 인가되지 않을때

* SHUTDOWN   --   SOURCE전원이 ERROR상태일때(과부하)

4. OUTPUT COUPLING (LEDS) :

DIRECT      --  단상,삼상에서의 출력전압이 최대 150 V까지 사용시

TRANSFORMER  --  단상,삼상에서의 출력전압이 최대 300 V까지 사용시

( OPTION이 설치 되어있을때 사용가능 )

5. OUTPUT FORM (LEDS) :  1 PHASE, 2 PHASE , 3 PHASE

주로 단상, 3 PHASE를 많이 사용함

6. LCD : UPC의 V/I METER 표시 (전압/전류)

7. LOCAL,REMOTE(LEDS) :

*   LOCAL : 단독사용시

* REMOTE : GPIB,RS-232의 PC CONTROL 이용시

8. HELP : V/I METER표시의 도움기능

9. fn(KEY) : UPC SETUP의 METER 기능

10. NUMERIC KEYPAD (KEY) : 수치입력,+/-KEY는 TOGGLE S.W기능

11. CLEAR (KEY) : 수치입력수정, BACK SPACE기능

12. Va Vb Vc F (KEYS & LEDS) :  V/I METER에서의 MANUAL MODE로서

임의의 전압 또는 주파수입력후 EXECUTE, 단상MODE에서는 Va 선택

13. ENTER(KEY) : 수치 입력후 다음 MODE로 전환

14. PROGRAM(KEY) : 저장된 내용을 LOAD, EDIT하기위한 KEY

15. EDIT(KEY) : 새로운 내용,저장된 내용을 수정할때

EDIT를 두번 KEY-IN하면 TRANSIENT MODE로 전환

* 주의 : TRANSIENT가 필요치 않을때는 “CLEAR”를 눌러 빠져 나옴.

16. STORE(KEY) : 수정 후 이 KEY를 누르면 새로운 수치 저장

17. DISPLAY(KEY) : POWER METER, AMPS METER 기능

부하에대한 전압,전류고조파측정 (OPTION설치시)

18. EXECUTE(KEY) :

* MANUAL MODE : 출력을 새로운 수치로 실행시

* PROGRAM OPERATE MODE : 새로운 PROGRAM 실행시

* PROBRAM EDIT MODE : 저장된 내용표시와 수정된 내용 실행시

* SETUP MODE : UPC의 SETUP 변경시

19. ARROW(KEY) : MANUAL MODE에서 전압 또는 주파수 UP/DOWN기능

20. TRANS (KEY) : PROGRAM OPERATE MODE에서 일시적인 DIP-UP기능

START/STOP, LED ON시 TRANSIENT실행중 표시

21. OUTPUT ENABLE(KEY) : 출력전압 ON/OFF기능

*** REAR PANEL 설명 ***

1. INPUT POWER : DELTA 결선의 3 PHASE , 220 Volts

*   CHS GND  : 접지

*  N(NEUTRAL) : WYE결선에서의 중성점

*  φA  φB  φC   : 3 PHASE에서의 입력전압 결선

2. OUTPUT POWER

*      1φ : 단상 출력의 HOT-LINE

* N (NEUTRAL) : 단상출력의 N-LINE

* φA φB φC : 2 PHASE 또는 3PHASE 출력전압 결선

* CHS GND : 접지

* 주의 : MAGNETIC MODULE OPTION보유 여부에 따라서

1. XFMR RATIO 2.00 이상 OPTION이 설치되어 있을때에는

OUTPUT POWER의 결선은 1φ과 N측에 WIRING할것

( Line-Neutral사이의 최대출력전압은 300 V이상 )

2. XFMR OPTION이 없을 경우에는 φA와 φB에 WIRING할것

(Line(1φ)�-Neutral사이의 최대출력전압은 150 V이므로

0-300 V사이의 전압을 필요로 할때는 φA와 φB에 연결할것)

3. 단, 사용전압이 60 VOLT내외로 사용시에는 “AC POWER SOURCE”

MANUAL의 각 MODEL에 해당되는 “POWER FACTOR DERATING

CURVE” 도표를 꼭 확인후 이에 해당되는 전류를 감안하여

부하에 연결할것. 이런 사항을 무시하고 사용하면 AC SOURCE에

무리를 가하는 결과를 초래하므로 주의 할것.

* fn (FUNCTION) 기능 설명

SETUP, PRESS 1. FOR PROGRAM SETUP

2. FOR WAVEFORM SETUP

3. FOR GENERAL SETUP

4. FOR CALIBRATION MENU

A.  * PRESS, 1

PROGRAM SETUP, PRESS

1. TO COPY A PROGRAM :  기존저장된 내용을 다른 번지로 COPY

2. TO DELETE A PROGRAM : 저장된 내용을 삭제

3. TO ERASE ALL MEMORY AND RESET CPU : 저장된 모든내용을 삭제

* PRESS, 1

COPY PROGRAM                        RANGE

SOURCE PROGRAM NUMBER=1         0-103

DESTINATION PROGRAM NUMBER=2   1- 99

PRESS STORE TO COPY   ( “STORE” 버튼 누룸 )

@ SOURCE PROGRAM NUMBER

“0” :  메뉴얼 모드의 운용에서 매개변수를 복사

@ DESTINATION PROGRAM NUMBER

“1-99” : 사용자가 만든 프로그램 즉 수정된것,파형 등

* PRESS, 2

DELETE PROGRAM               RANGE

PROGRAM TO DELETE=1         1- 99

PRESS STORE TO ERASE  ( “STORE” 버튼 누룸 )

* PRESS, 3

ERASE ALL RAM AND RESET CPU

WARNING -THIS WILL ERASE ALL PROGRAMS AND

EDITED WAVEFORMS. PRESS EXECUTE TO

ERASE RAM AND RESET CPU

@ “9” : RAM의 저장내용지움없이 CPU만 RESET됨

@ “EXECUTE”  : RAM과 CPU의 모든 내용 지움

B.  * PRESS, 2

WAVEFORM SETUP, PRESS

1. TO EDIT A WAVEFORM : 파형수정,편집

2. TO COPY A WAVEFORM : EPROM에 저장된 파형을 COPY

3. FOR WAVEFORM SYNTHESIS : 최대 51차수까지 각 고조파별로 임의의

고조파를 만든후 출력전압에 인가함

*PRESS, 1

EDIT WAVEFORM NUMBER=2     RANGE=2-16

START PHASE ANGLE=0          0 - 359.5'

ENDING PHASE ANGLE=0         0 - 359.5'

VOLTAGE IN PERCENT=100     (+/-)0-100 %

@ “NUMBER” : 2-22 번 까지 수정,편집 가능

@ “PHASE ANGLE” : 파형의 시작과 끝의 각도를 수정,편집

@ “VOLTAGE IN PERCENT” : 파형의 모든점은 시작에서 끝의 각도까지

설정된 전압에 변화를 준다

*PRESS, 2

COPY WAVEFORM :               RANGE

AMPLITUDE SCALE FACTOR=100  0-100%

SOURCE WAVEFORM        =1    1-99

DESTINATION WAVEFORM  =2    2-16

@ “AMPLITUDE SCALE FACTOR” : 예정될 파형진폭의 설정은 소스파형과

관계된다.

@ “SOURCE WAVEFORM” :  #1은 정현파. #2-#22 수정가능

@ “DESTINATION WAVEFORM” : #2-#22 복사가능

*PRESS, 3

WAVEFORM SYNTHSIS : WAVEFORM #15

HARMONIC :   2nd   3th   4th   5th    6th

CONTENT :    .1%   0%   0%   0%    0%

φANGLE :       0'    0'    0'    0'     0'

@ 파형번호을 지정후 이 번호에 해당되는 파형에 최대 51차수까지 임의의

차수에 고조파와 위상을 변형입력후 프로그램한다

@ “STORE” : 이 KEY를 사용하여 설정된 DATA만 저장된다

@ “EXECUTE” : 원하는 모든 DATA를 입력시 실행버튼을 누룸

C. * PRESS, 3

GENERAL SETUP : PRESS

1. FOR UPC SETUP       2. FOR LCD SETUP

3. FOR UPC STATUS     4. FOR PWR SOURCE STATUS

5. FOR RANGE CTRL     6. FOR SLEW RATE SETUP

* PRESS, 1

UPC SETUP : SENSE=INT, CSC=ON

PROG.ZO-Hit EDIT.  TRANSITION TIME=0

FREQ.    LIMITS  MIN=45    MAX=5000

VOLTAGE LIMITS MIN=0     MAX=300

@ “SENSE” : INT와 EXT로서 LCD표시와 CSC의 SENSE POINT이다

EXT는 계측기뒷면에 외부감지 단자를 사용한다

@ “CSC” : CONTINUOUS SELF CALIBRATION약자로서, EXT선택시

부하에 연결된 출력배선 손실과 출력전압을 유지하는데 이용된다

@ “PROG. Zo” : programable output impedance로서 부하에 의한 출력전압

보상과 소스의 출력임피던스를 조절한다.

@ “TRANSITION TIME” : program실행시, 메뉴얼모드로 변경시, 변이현상을

전류전압과 주파수를 원하는 전압,주파수를 UPC에 전송한다.

@ “FREQ. LIMITS” : UPC상에 최소,최대 주파수범위를 PROGRAM한다.

@ “VOLTAGE LIMITS” : UPC상에 최소,최대 전압범위를 PROGRAM한다.

* PRESS, 2

LIQUID CRYSTAL DISPLAY SETUP, PRESS

1. FORVIEW ANGLE

2. FOR BACK LIGHT

THEN ARROWS TC ADJUST

* 주의 : LCD 밝기조정은 기본적으로 MAKER에서 최적상태로 되어 있기때문에

가급적이면 이 모드는 재 설정하지말것

* PRESS, 3

UPC STATUS : FIRMWARE 141207  V 1.00

GPIB ADDRESS 1     LAST DATA BYTE=00h

TRANSFORMER RATIO 2.50

AMPS TO VOLTS RATIO 15.0A=1V

* 주의 : 1) “EDIT” 버튼으로 GPIB ADDRESS 설정이외에는 재 설정하지말것

2) XFMR RATIO는 MAGNETIC MODULE과 UPC가 일치되어야

하므로 이 비율은 임의로 설정하지 말것

* PRESS, 4

POWER SOURCE STATUS :

3PH     1PH      CONNECTOR     XFMR

CMD    FALSE   FALSE      FALSE        FALSE

CONF   FALSE   FALSE      FALSE        FALSE

@ “CMD” : UPC에서 파워소스로 COMMANDS를 전송

@ “CONF” : 파워소스에서 UPC로 CONFIRMATIONS를 전송

* 주의 : 이 모드는 사용하지 말것

* PRESS, 5

RANGE CONTROL MODE : AUTO

* PRESS, 6

SLEW RATE SETUP :

VOLTS / SEC. = 1

HERTZ / SEC. = 1

@ “전압” :  1일때, MANUAL MODE로 사용시 임의의 전압을 감소 또는

증가시 0.1 VOLT STEP으로 변화를 줄때

10일때, 1 VOLT STEP으로 변화시

100일때, 10 VOLT STEP으로 변화시

* “Va” Led가 ON될때 “↑”또는“↓”를 눌러 임의의 전압 증감조정가능

@ “주파수” :   1 --   0.1 Hz STEP

10 --    1 Hz  STEP

100 --   10 Hz STEP

@ “EXECUTE” : 수치입력을 저장후 실행버튼

* 주의 : 위의 “LCD”SETUP과 “CALIBRATION MENU”는 PACIFIC사에서

최적의 상태로 조정되었기에 임의의 설정은 하지말것.

* TRANSIENT MODE

1. TIME BASED TRANSIENT ( 시간개념의 변이모드 )

2. CYCLE BASED TRANSIENT ( 주기개념의 변이모드

1) TIME BASED TRANSIENT :

원하는 전압,주파수에 임의의 신호를 부하에 전달하여 부하에 대한 신뢰성등을

시험하는 방법으로서 시간개념의 TRANSIENT는 다음과 같다

저장된 #번호를 LOADING 또는 SAVE후 “EDIT”를 두번 KEY IN하면

TRANSIENT : PROG #3  SEGMENT  # 1 OF 1

T = 0.0002     V = 230

F = 60        WF = 1

위의 내용이 나타난다.  시간은 0.0002에서 최대 300초 까지 입력되며

WF(파형)은 #2부터 #16까지 임의로 설정가능하며 최종 SEGMENT를

설정후 “STORE”를 KEY IN하면

TRANSIENT EVENTS :

ENTER # OF TRANSIENT EVENTS 1

0 FOR INFINITE OR 1 - 65535

위의 내용이 나타난다.  “0”일때 TRANSIENT는 계속반복시

최대 65535번 까지 실행가능 . “STORE”를 KEY-IN후 “PROGRAM” #3번을

“LOADING”후 출력을 ENABLE, “TRANS” 버튼 누룸.

2) CYCLE BASED TRANSIENT :

시간개념과 동일하나 이 모드는 주기를 이용한 TRANSIENT모드로서

TRANSIENT : PROG # 4     SEGMENT  # 1 OF 1

T= 0.0002      V= 230

F= 60          WF=1

@ “ENTER”를 이용하여 “T”에서 “0”을 입력하면 T=1 CYCLE로 나타나며

CYCLE과 WF(파형)등에 변화를 주어 부하에 이런 신호를 전달함.

나머지 실행방법은 TIME TRANSIENT모드와 동일하다.

* EDIT WAVEFORM 방법

정현파 또는 그이외의 파형을 수정하여 부하에 신호를 전달하여 부하를

시험하기 위한 방법으로서 “EDIT WAVEFORM”모드시 반드시 출력전압을

“OFF” 할것 ( DISABLE 상태)

@ 정현파를 아래의 파형으로 변형시

“fn” : FUNCTION , PRESS # 2 ( EDIT WAVEFORM )

EDIT WAVEFORM : NUMBER= 15      RANGE =2-16

STARTING PHASE ANGLE = 0         0- 359.5'

ENDING PHASE ANGLE = 90           0-359.5'

VOLTAGE IN PERCENT = 0           (+/-) 0-100%

1) 파형번호#15를 “ENTER”

“SPA”를 “0”, ENTER

“EPA”를 “90”, ENTER

“VIP”를 “0” , ENTER

2) 임의의 “PROGRAM” 번호 지정후 WF=15, “EXECUTE”를 누룸

3) 위의 파형에 또다른 모양을 주고자 할때는 “EDIT WAVEFORM”모드에서

다른 각도에 수치입력후 “EXECUTE” 누룸